Инструкция по эксплуатации

Цифровой осциллограф-мультиметр-генератор ZOYI ZT703S

1. Введение

Прибор ZT703S – это портативный трёхфункциональный измеритель, объединяющий в одном корпусе:

- Цифровой осциллограф (10 МГц, 48 MSa/s)

- Полнофункциональный мультиметр (9999 отсчётов, True RMS)

- Встроенный генератор функций (частотный генератор)

Благодаря комбинированному функционалу и компактности подходит для ремонта, отладки, тестирования и проектирования электронных схем как дома, так и в сервисных центрах и лабораториях.

2. Комплект поставки

- Прибор ZT703S в защитном чехле

- BNC-щуп осциллографа (1×10)

- Встроенный Li-ion аккумулятор 18650

- USB-кабель Type-C для зарядки и связи с ПК

- Комплект щупов мультиметра (чёрный и красный)

- Два силиконовых кабеля для подключения выхода генератора

- Краткая инструкция на английском и китайском языках

- Гарантийный талон

3. Органы управления и дисплей

3.1 Передняя панель

- 2,8" цветной IPS-дисплей – отображает осциллограмму, значения мультиметра, параметры генератора и системные меню

- Кнопка MODE – переключение между режимом осциллографа, мультиметра и генератора

- Кнопка AUTO – автоматическая подстройка масштаба и смещения осциллограммы

- Энкодер (ручка) – прокрутка меню, изменение параметров, масштабирование сигнала

- Кнопка MENU – доступ к настройкам и параметрам прибора

- Кнопка ENTER – подтверждение выбора

3.2 Разъёмы и выводы

- BNC-разъём осциллографа – подключение щупа для измерения напряжения переменного и постоянного тока

- GEN OUT (красный BNC) – выход генератора функций для подачи сигналов на испытуемое устройство

- COM (чёрный) – общий вывод мультиметра (земля)

- VΩmA (красный) – вывод мультиметра для напряжения, сопротивления, ёмкости и малых токов

- A (красный, маркирован) – вывод для измерения больших токов (до 10 А)

- Кнопка питания ON/OFF – включение и выключение прибора

- USB Type-C – зарядка аккумулятора и связь с компьютером

4. Подготовка к работе

4.1 Зарядка аккумулятора

- Подключите USB-кабель Type-C к разъёму на задней панели прибора

- Подключите другой конец к адаптеру питания (5 В, ≥1 А)

- Индикатор зарядки на экране покажет процесс (обычно 2–3 часа для полной зарядки)

- При полной зарядке значок батареи станет полным

Примечание: Прибор можно использовать во время зарядки.

4.2 Первое включение

- Нажмите кнопку ON на боковой панели

- Дождитесь загрузки системы (обычно 2–3 секунды)

- На дисплее отобразится главное меню с выбором режима

- По умолчанию прибор загружается в режим осциллографа

5. Режим осциллографа

5.1 Подключение щупа

- Вставьте BNC-коннектор щупа в разъём осциллографа на передней панели

- Убедитесь, что щуп имеет правильное ослабление (×1 или ×10, обычно указано на теле щупа)

- Красный провод щупа подключается к измеряемой точке, чёрный (зажим) – к земле/общей точке схемы

5.2 Запуск измерения сигнала

- Нажмите MODE, чтобы убедиться, что вы в режиме осциллографа

- Прикоснитесь щупом к измеряемому узлу схемы

- Нажмите AUTO для автоматической подстройки масштаба по вертикали и горизонтали

- На дисплее отобразится осциллограмма сигнала с автоматическим определением параметров

5.3 Ручная настройка параметров

Масштаб по вертикали (Voltage/Div):

- Вращайте энкодер вверх/вниз, чтобы изменить чувствительность (от 10 мВ/дел до 100 В/дел)

- Меньший масштаб = более детальное изображение слабых сигналов

- Больший масштаб = обзор высокоамплитудных сигналов

Масштаб по горизонтали (Time/Div):

- Удерживайте кнопку MENU и вращайте энкодер для изменения развёртки по времени

- Диапазон: от 1 мкс/дел до 1 с/дел

- Это позволяет увидеть как быстрые импульсы, так и медленные процессы

Смещение по вертикали (Offset):

- Нажмите MENU → выберите OFFSET → вращайте энкодер для смещения нулевой линии по вертикали

- Полезно для центрирования сигнала на экране

5.4 Активация триггера

Триггер позволяет «поймать» определённый фрагмент сигнала и стабилизировать изображение для анализа:

- Нажмите MENU → выберите TRIGGER

- Выберите режим:

  - Auto – автоматический триггер, осциллограмма обновляется независимо от условия

  - Normal – прибор ждёт условия триггера для обновления экрана

  - Single – один цикл измерения, затем пауза (удобно для анализа переходных процессов)

- Установите уровень триггера вращением энкодера (в вольтах)

- Выберите фронт: Rising (нарастающий) или Falling (спадающий)

- Нажмите ENTER для подтверждения

5.5 Считывание параметров сигнала

На экране отображаются в реальном времени:

- Freq – частота сигнала (Гц, кГц, МГц)

- Period – период колебания (мкс, мс, с)

- Vrms – эффективное (действующее) значение напряжения

- Vpp – размах (пик-пик)

- Vavg – среднее значение за период

- Vmax, Vmin – максимальное и минимальное значение

6. Режим мультиметра

6.1 Переключение на режим мультиметра

- Нажмите кнопку MODE

- Выберите MULTIMETER в меню

- Экран переключится на отображение мультиметра с показаниями в большом цифровом виде

- Выбранный режим измерения отобразится в верхнем углу экрана

6.2 Измерение напряжения постоянного тока (DC)

- Вставьте красный щуп в разъём VΩmA, чёрный – в COM

- Нажмите MENU → выберите V DC (постоянное напряжение)

- Прикоснитесь щупами к измеряемым точкам (красный к плюсу, чёрный к минусу или земле)

- Прибор автоматически определит полярность и диапазон

- Показание напряжения отобразится на дисплее

6.3 Измерение напряжения переменного тока (AC)

- Подключите щупы как описано выше

- В меню выберите AC V~ (переменное напряжение)

- Приложите щупы к измеряемым выводам (полярность не важна)

- Прибор покажет действующее (RMS) значение напряжения переменного тока

6.4 Измерение тока

Малые токи (до 400 мА):

- Красный щуп в разъём VΩmA

- Нажмите MENU → выберите mA или A

- Включите в разрыв цепи последовательно

Большие токи (до 10 А):

- Переместите красный щуп в разъём A (внимание: предохранитель 10 А)

- Максимально допустимый ток 10 А, при превышении срабатывает предохранитель

- Используйте этот режим кратковременно во избежание перегрева

6.5 Измерение сопротивления

- Убедитесь, что цепь обесточена и разряжена

- Вставьте щупы в разъёмы COM и VΩmA

- В меню выберите Ω (сопротивление)

- Приложите щупы к выводам резистора или участка цепи

- Прибор автоматически выберет диапазон (Ω, кОм, МОм)

- Показание выведется на дисплей

6.6 Измерение ёмкости

- Отключите питание цепи и разрядите конденсатор вручную

- В меню выберите Cap или F (ёмкость)

- Приложите щупы к выводам конденсатора

- Результат отобразится в пикофарадах (pF), нанофарадах (nF) или микрофарадах (μF)

- Дождитесь стабилизации показаний (обычно 1–2 секунды)

6.7 Диодный тест и прозвонка

Diode mode:

- Показывает падение напряжения на переходе диода

- Рабочее значение кремниевого диода ~0,6–0,7 В

- Если показание близко к нулю или не меняется, диод неисправен

Beep mode (прозвонка):

- Издаёт звуковой сигнал при контакте между точками (сопротивление < 50 Ом)

- Удобна для проверки целостности кабелей и печатных дорожек

6.8 Измерение частоты

- Подключите щупы к выводам измеряемого сигнала переменного тока

- В меню выберите Freq (частота)

- Прибор выведет частоту в герцах (Гц, кГц, МГц)

- Работает как для синусоидальных, так и для прямоугольных сигналов

7. Режим генератора функций

7.1 Включение генератора

- Нажмите кнопку MODE несколько раз

- Выберите FUNCTION GENERATOR или GEN в меню

- На экране отобразятся параметры генератора

- Убедитесь, что выход подключен через разъём GEN OUT

7.2 Выбор формы волны

Доступные формы сигнала:

- Sine (синус) – плавная синусоидальная волна для сигналов переменного тока

- Square (прямоугольник) – цифровые сигналы, тактирующие импульсы

- Triangle (треугольник) – для тестирования интеграторов и дифференциаторов

- Sawtooth (пила) – линейная развёртка для специальных приложений

Выбор:

- Нажмите MENU → выберите Waveform

- Вращайте энкодер для выбора нужной формы

- Нажмите ENTER для подтверждения

7.3 Установка частоты

- Нажмите MENU → выберите Frequency

- Используя энкодер, установите нужную частоту

- Диапазон: от 0,1 Гц до 1 МГц в зависимости от модели

- Нажмите ENTER для применения

7.4 Установка амплитуды

- Нажмите MENU → выберите Amplitude

- Вращайте энкодер для изменения амплитуды (0–5 В пик-пик, 0–2,5 В для синуса)

- Амплитуда регулируется в вольтах

- Нажмите ENTER для подтверждения

7.5 Установка смещения (DC Offset)

- Нажмите MENU → выберите Offset

- Установите смещение постоянного напряжения (для сдвига сигнала вверх или вниз по оси напряжения)

- Диапазон: обычно от –2,5 В до +2,5 В

- Нажмите ENTER для применения

7.6 Запуск и остановка генератора

- После установки всех параметров нажмите MENU → выберите Output ON/OFF

- Или используйте отдельную кнопку GEN START/STOP (если имеется)

- Индикатор на экране покажет, что генератор работает

- Сигнал появится на выходе GEN OUT

7.7 Примеры применения генератора

Проверка усилителя: Подайте на вход синусоидальный сигнал 1 кГц, 100 мВ и наблюдайте выход на осциллографе.

Калибровка фильтра: Варьируйте частоту от 100 Гц до 100 кГц и смотрите, как изменяется амплитуда на выходе.

Тестирование импульсного тракта: Используйте прямоугольный сигнал для проверки динамических свойств схемы.

8. Меню и настройки

8.1 Доступ в меню

- Нажмите кнопку MENU для входа в основное меню

- Используйте энкодер для перемещения по пунктам

- Нажмите ENTER для подтверждения выбора

- Нажмите MENU снова для выхода на уровень выше

8.2 Основные параметры в меню

- Language – выбор языка интерфейса (русский, английский, китайский и др.)

- Display – яркость, контрастность дисплея, время автоотключения

- Probe Calibration – калибровка щупа для повышения точности (при необходимости)

- Data Logger – сохранение данных в памяти прибора

- Autosave – автоматическое сохранение параметров при выключении

- Sound – включение/отключение звуковых сигналов

- Reset – восстановление заводских настроек

- About – информация о версии ПО и номере серийного аппарата

9. Сохранение и передача данных

9.1 Сохранение осциллограмм

- Во время работы в режиме осциллографа нажмите MENU → Save

- Выберите нужный слот памяти (обычно доступно 10–20 слотов)

- Введите название (опционально)

- Нажмите ENTER для сохранения снимка

- Прибор подтвердит сохранение звуковым сигналом и визуальным индикатором

9.2 Просмотр сохранённых данных

- Нажмите MENU → Recall (или Load)

- Выберите нужный слот из списка

- Нажмите ENTER для загрузки осциллограммы

- Для удаления слота выберите Delete

9.3 Передача на компьютер

- Подключите прибор к ПК кабелем Type-C

- На компьютере установите драйвер (скачайте с официального сайта ZOYI: https://www.zoyitools.com)

- Используйте программное обеспечение ZOYI для загрузки и анализа данных

- Данные можно экспортировать в форматы CSV, PNG, PDF или другие

- Сохранённые осциллограммы и логи измерений доступны для архивирования и отчётности

10. Техническое обслуживание и безопасность

10.1 Особенности и ограничения

- Максимальное измеряемое напряжение осциллографом: 1000 В постоянного, 700 В переменного (потребуется специальный высоковольтный щуп)

- Максимальный ток мультиметра: 10 А в режиме DC/AC (длительно не рекомендуется)

- Выходное напряжение генератора: до 5 В пик-пик при 50 Ом нагрузке

- Диапазон рабочих температур: 0…40 °C

- Влажность: не более 80% без конденсации

- Хранение: при температуре –10…60 °C в сухом месте

10.2 Правила безопасности

- Не подключайте прибор к напряжениям выше 1000 В без специальных высоковольтных щупов

- Перед измерением убедитесь, что выбран правильный диапазон и режим

- При работе с большими токами (режим А) соблюдайте осторожность – могут выделяться тепло

- Не пытайтесь разбирать прибор самостоятельно – это может привести к повреждению и потере гарантии

- Если прибор упал или получил механическую травму, проверьте его работоспособность перед использованием

- Держите прибор подальше от влаги, агрессивных сред и сильных магнитных полей

- При использовании генератора убедитесь, что подключённое устройство выдержит амплитуду сигнала

- Не закорачивайте выход генератора напрямую

10.3 Уход и чистка

- Протирайте корпус мягкой влажной тканью

- Не используйте абразивные материалы или растворители

- Проверяйте щупы на предмет повреждения изоляции

- Храните в сухом месте при комнатной температуре в комплектном чехле

- Время от времени включайте и разряжайте аккумулятор полностью для его оптимальной работы

10.4 Замена предохранителя (ток 10 А)

Если ток 10 А не работает, возможно, сгорел предохранитель:

- Выключите прибор

- Отвинтите разъём A (используя плоскую отвёртку)

- Аккуратно извлеките предохранитель

- Замените на новый 10А/250В (тип: керамический трубчатый, стандарт: 5×20 мм)

- Закрутите разъём обратно

- Включите прибор и проверьте функцию

11. Устранение неисправностей

| Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Прибор не включается | Разряженный аккумулятор | Зарядите прибор через USB Type-C 2–3 часа |
| Нет сигнала на экране осциллографа | Щуп не подключен или повреждён | Проверьте BNC-щуп, переподключите, используйте калибровочный выход |
| Показания прыгают | Плохой контакт или помехи | Убедитесь, что щупы прочно прижаты; отключите помехи рядом (Wi-Fi, мобильные телефоны) |
| Дисплей очень тёмный | Низкая яркость | Зайдите в MENU → Display → увеличьте яркость |
| Ошибка в режиме AC | Сигнал ниже минимального | Увеличьте амплитуду измеряемого сигнала или выберите меньший диапазон |
| Нет звука при прозвонке | Выключен звук | Нажмите MENU → Sound → включите или используйте физический переключатель |
| Генератор не выдаёт сигнал | Выход отключён или неправильная нагрузка | Нажмите MENU → Output ON, проверьте подключение нагрузки, убедитесь, что амплитуда не нулевая |
| Частая потеря синхронизации | Нестабильный сигнал | Включите режим триггера Auto, отрегулируйте уровень триггера вручную |
| Аккумулятор не заряжается | Повреждён кабель или USB-порт | Используйте оригинальный USB Type-C кабель, проверьте качество зарядного адаптера |

12. Технические характеристики

Осциллограф

- Полоса пропускания: 10 МГц (–3 дБ)

- Частота выборки: 48 MSa/s (максимальная)

- Глубина памяти: 64 Kpts

- Чувствительность: от 10 мВ/дел до 100 В/дел

- Входное сопротивление: 1 МОм ± 2%

- Пропускная способность по входу: < 100 пФ

- Макс. входное напряжение: 1000 В постоянного, 700 В переменного

Мультиметр

- Разрешение: 9999 отсчётов

- Измерения: Напряжение DC/AC, ток DC/AC, сопротивление, ёмкость, частота, температура, диод, прозвонка

- Точность напряжения DC: ±0,5% от показания + 2 отсчёта

- Точность напряжения AC: ±1% от показания + 3 отсчёта

- True RMS: совместим с синусоидальными и несинусоидальными сигналами

- Максимальный ток: 10 А (с предохранителем)

Генератор функций

- Формы волны: Sine, Square, Triangle, Sawtooth

- Диапазон частоты: 0,1 Гц – 1 МГц

- Выходное напряжение: 0–5 В пик-пик (без нагрузки), 0–2,5 В на 50 Ом

- Выходное сопротивление: 50 Ом (вход для подключения)

- DC Offset: ±2,5 В

- Выходной разъём: BNC

Общие характеристики

- Питание: встроенный Li-ion аккумулятор 18650 (USB Type-C зарядка, 5 В / 1–2 А)

- Время работы: до 8–10 часов в режиме осциллографа (в зависимости от настроек)

- Время зарядки: 2–3 часа

- Размеры: примерно 180 × 90 × 35 мм

- Вес: около 300 г (с чехлом ~450 г)

- Рабочая температура: 0…40 °C

- Хранение: –10…60 °C при влажности < 80%

- Степень защиты: IPX4 (брызгозащита; защита от брызг со всех направлений)

- Цвет: тёмно-синий/чёрный

13. Гарантия и поддержка

- Гарантийный период: обычно 12 месяцев с момента покупки (при условии сохранения товарных чеков и отсутствия механических повреждений)

- Гарантия не распространяется на: механические повреждения, неправильное использование, самовольный ремонт

- При возникновении вопросов обратитесь к дилеру или посетите официальный сайт ZOYI: https://www.zoyitools.com

- Техническая поддержка: support@zoyitools.com

- Для скачивания обновлений ПО, документации и видеороликов посетите сайт производителя

- Техническая поддержка доступна по электронной почте, через мессенджеры и телефон, указанные на упаковке

14. Приложение: Примеры типовых измерений

Пример 1: Измерение и анализ сигнала с генератора

- Включите генератор в режиме Sine, частота 1 кГц, амплитуда 500 мВ

- Подключите выход GEN OUT через кабель к анализируемому узлу

- Переключитесь в режим осциллографа (нажмите MODE)

- Подключите щуп осциллографа в точку измерения

- Нажмите AUTO для автомасштабирования

- На экране увидите синусоиду с параметрами Freq = 1 кГц, Vpp = 1 В, Vrms = 353 мВ

- Используйте триггер для стабилизации изображения

Пример 2: Проверка источника питания и его пульсаций

- В режиме мультиметра выберите DC V (напряжение постоянного тока)

- Подключите щупы к выводам источника питания

- Проверьте полярность и значение напряжения (например, 12 В)

- Переключитесь в режим осциллографа

- Наблюдайте за наличием пульсаций и шумов на выходе питания

- Отрегулируйте масштаб для детального анализа (например, 100 мВ/дел)

Пример 3: Поиск обрыва в кабеле

- Отключите питание схемы

- В режиме мультиметра включите режим прозвонки (Beep)

- Приложите щупы к концам проверяемого кабеля

- При наличии контакта прозвучит звуковой сигнал; при разрыве – звука не будет

- Для уточнения локализации дефекта проверьте промежуточные точки кабеля

Пример 4: Тестирование усилительного каскада

- Подайте на вход усилителя синусоидальный сигнал от генератора (1 кГц, 100 мВ)

- Наблюдайте на экране осциллографа вход и выход одновременно (если доступна двухканальная запись или вы переключаетесь между точками)

- Измерьте коэффициент усиления: K=VoutVin

- Проверьте отсутствие нелинейных искажений (верхушка должна быть чистой синусоидой)

- Используйте генератор для проверки частотной характеристики (подавайте разные частоты от 100 Гц до 100 кГц)

Пример 5: Калибровка тестера по известному резистору

- Возьмите эталонный резистор известного номинала (например, 10 кОм, 1%)

- В режиме мультиметра выберите Ω (сопротивление)

- Подключите щупы к выводам эталонного резистора

- Проверьте показание (должно быть близко к номиналу, например, 9,98 кОм ± 1%)

- Если отклонение велико, используйте MENU → Probe Calibration для калибровки

Дата последнего обновления: 25 декабря 2025 г.
Версия инструкции: 1.0 (русский язык)
Производитель: ZOYI / ZOTEK Tools